ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

Запорізького заводу

__________   Полянський А.Ю.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Закупівля киснемірів для ліній розливу  PET-1 та РЕТ-4»

м. Запоріжжя– 2019

- Загальні відомості.

  - Область застосування.

# Дане завдання містить основні вимоги до киснемірів для ліній розливу.

  - Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

  - Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса 6

  - Терміни постачання обладнання
Термін постачання обладнання – згідно пункту відповідно укладеного договору.

- Призначення і цілі.

  - Встановлення мінімально необхідної кількості обладнання для контролю якості згідно нормативів «Carlsberg».

# 3. Вимоги до приладів.

  - Прилад для визначення розчиненого кисню в пиві в кількості – 2 шт.

# 3.2   Робочі характеристики вимірюваного середовища:

# - пиво

# - температура від -1 до +15 ° C

# -  тиск до 4 бар

# 3.3   Трубопровід, в який буде встановлений прилад, піддається безрозбірній мийці (CIP):

# - розчин каустику 170 мСм / см

# - розчин кислоти 40 мСм / см

# - стерилізація гарячою водою до 100 ° C

# 3.4   Діапазон вимірювань приладу повинен бути не менше, ніж від 0 до 2000 ppb.

# 3.5   Прилади буде встановлюватися на трубопровіди DN100, нержавіюча сталь. Необхідна поставка всіх монтажних деталей.

# 3.6   Повинна бути передбачена можливість вилучення приладу з трубопроводу без зупинки процесу.

# 3.7   Ступінь захисту приладу не нижче IP65.

# 3.8   Відстань від  1 датчика до перетворювача  5 м, від 2 датчика до перетворювача  7 м .

# 3.9    Для перетворювача повинен бути передбачений настінний монтаж.

# 3.10  На перетворювачі повинна бути передбачена можливість моніторингу характеристик продукту - кількість розчиненого кисню, температура.

# 3.11  Так само повинна бути передбачена можливість архівації основних характеристик продукту і перегляду архіву на панелі перетворювача.

# 3.12   Напруга живлення приладу 24VDC

# 3.13   Необхідно наявність двох струмових аналогових виходів 4-20 мА для передачі значення виміряного розчиненого кисню і температури продукту на зовнішній пристрій.

# 3.14   Наявність реле сигналізації граничних значень вимірюваної величини.

# 3.15   Як пристрій прийому інформації з перетворювача виступає модульна станція введення-виведення SIMATIC ET200M.

# 3.16  Для станції SIMATIC ET200M необхідна додаткова установка модуля на два аналогових входи на кожну зі станцій.

# 3.17  При виборі обладнання необхідно орієнтуватися на Haffmans OGM.

# 3.18   Як модуль аналогового введення для станції SIMATIC ET200M може підійти 6ES7 331-7KF02-0AB0  з відповідним клемником.

# 4. Порядок виконання.

# 4.1  Підрядник забов’язується виконати виїзд на місце виконання робіт для проведення контролю відповідності виконання монтажних робіт технічнiй документації приладу, та на проведення пусконалагоджувальних робіт.

# 4.2  Місто встановлення киснеміру узгоджується с Замовником.

5. Порядок контролю і приймання обладнання.

  - Відповідальні за приймання киснемірів і допоміжного обладнання з боку ЗАМОВНИКа –комісія у складі:

# начальник ЕТЦ;

# головний пивовар;

# провідний інженер- електронік;

# інженер з метрології.

6. Перелік документів, оформлюваних при здачі-прийманні обладнання.

  - Звітні документи:

# - сертифікат калібрування заводу виробника;

# - паспорт прилада з відмітками заводу виробника;

# - акт прийняття приладу в експлуатацію.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ЕТЦ					               __________________	В.Л. Вишняков

Головний пивовар                                                                            __________________       Н.В. Білоусова

Провідний інженер електронік                                                   __________________	Ф.А. Протасов

Інженер з метрології                                                                      __________________	 Л.А. Філіпова

ВИКОНАВ:

Начальник ЕТЦ		                                                              __________________	В.Л. Вишняков